Автоматичен  АНАЛИЗАТОР  на АЗОТ / ПРОТЕИНИ по метода DUMAS, DUMATHERM - Gerhardt, Германия

Методът DUMAS е алтернативно предложение на класическата система.
Органичната проба (CnHmNx) се изгаря при висока температура, в обогатена на кислород среда и се анализират резултантните газове, азотни оксиди (NOx) и съпътстващи вода и въглероден диоксид. Водата и въглеродният диоксид се отделят от мембранни системи и уловители. Резултантният NOx се редуцира до елемента Азот (N), с помоща на желязо, в редукционна камера. Полученият Азот се измерва от термичен кондуктивен детектор.
 	Управлението на данните в апарата (вход-изход) се извършва със софтуерен продукт от РС.

Приложимост
Определяне на протеин в:
∙ Зърно и зърнени продукти, AOAC 979.09, 920.87;
∙ Яйца и яйчни продукти, §35, 05.00, 15;
∙ Мляко и млечни продукти, DIN EN ISO 14891, §35, 01.00, 10;
∙ Месо и месни продукти, АОАС 992.15 или АОАС 928.08;
∙ Суровини за пивоварни, АОАС920.53, 950.09; 
∙ Фуражи, АОАС 990.03
∙ и много други

Определяне на азот в:
∙ почва, DIN 11512-20, DIN 19684- part 4, AOAC 973.48;
∙ торени почви, изуствени торове, субстракти, АОАС 993.13;
∙ води, DEV, N11, H28; 
∙ пулпове; кафе, тютюн, 
∙ хартия, петролни продукти 
∙ и много други.

Технически характеристики:
	Обем на пробата: 0,5 mg – 1 g;
 	Възможност за автоматично пробовземане:  40, 80 или 120 позиции;
 	Продължителност на анализа: 2 – 4 min, според вида и обема на пробата;
 	Граница на откриваемост: ≤0,01 mg N;
 	Стандартно отклонение: ≤ 0,5 %;
 	Температурен обхват: Горивна камера 400 -1100 0С,
 					Редукционна камера 400 – 1100 0С,
 					Десорбционна камера 50 – 350 0С;
 	Работна температура: 15 0С до 35 0С;
 	Необходими газове и качество:  Хелий клас 5,0  (99,999%)
 						    Кислород клас 5,0 (99,999%)
 						    Компресиран въздух или N 99,6 %, без масло и вода;	
 	Управление: с персонален компютър с използване на софтуер Dumatherm Manager;
 	Изисквания към РС: 
 	Pentium III Processor 400 MHz, 32 MB RAM, 20 MB hard disk capacity, 
 	операционна система Window 98, 2000 или ХТ, Microsoft Exel;

Комплектност: всички консумативи и приспособления, за около 1000 проби.